| Метод и аппаратура для вискоэластографии биологических тканей |
| --- |
| Е.В.Еремин, Е.М.Тиманин |
|  | Отд. 360 |
| Состав аппаратуры компьютерного вискоэластометра Авторами проекта разработаны методики и аппаратный комплекс, позволяющие определять количественные характеристики механических свойств биологических тканей: вязкости, эластичности и т.п. В основе вискоэластографии лежит регистрация механических импедансных характеристик (жесткости и импеданса) биологических мягких тканей при контакте с ними колеблющегося диска. На этой основе возможно создание простых в использовании и надежных портативных устройств, для диагностики состояния тканей, контроля их лечения и т.п. |
| Технические параметры: |
| Мышечная реакция на нагрузки, измеренная вискоэластометром, у различных спортсменов; 1-штангист, 2-хоккеист, 3-армреслер, 4-боксер, 5-культурист Разработанная авторами проекта методика позволяет измерять вязкоупругие параметры биологической ткани при контакте со специальным вибрационным датчиком. Изделие обеспечивает реализацию следующих функций: Измерение нормированных реальной (Е) и мнимой (V) частей комплексной жесткости тканей, а также ее модуля (М) с временным разрешением 0.2сек; Вычисление значений указанных величин в выбранные моменты времени в диапазоне для Е и М 0.1-100 kPa с точностью 0.1 kPa, для V в диапазоне 0.8-800 Pa*s с точностью 0.8 Pa*s; Вычисление средних значений и дисперсии вязкоупругих параметров в выбранном временном интервале. Управление работой системы и обеспечение вычислений осуществляется на персональном компьютере, к которому через плату АЦП подключается вибрационный датчик (пробник). Система позволяет вести базу данных пациентов, формировать протокол обследований в электронном виде и с выводом на печать. |
| Область применения: |
| Приборы и методики вискоэластометрии могут найти широкое применений в ортопедии при контроле биометрики конечностей; в хирургии, при мониторинге пациентов в постоперационный период; в травматологии, для контроля функционального состояния пациентов в посттравматический период; в спортивной медицине, при контроле функционального состояния различных групп мышц и мониторинге нагрузочных проб. |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Преимуществами предлагаемого метода являются простота измерений и их высокая скорость, позволяющая реализовать режим непрерывного мониторинга с временным разрешением порядка 0.1 секунды. Кроме того, данный метод позволяет напрямую измерять мышечную реакцию на различные нагрузки, в то врем как методы электромиографию делают это косвенно через измерения мышечных нейропотенциалов. |
| Закончена стадия НИР, изготовлен действующий макет прибора и установка для лабораторных исследований образцов биотканей. Требуется финансирование на стадию ОКР, проведение комплексных исследований для разработки методик использования прибора(ров) в клинической практике. |
| Аппаратура для определения вязкоупругих свойств биологических тканей использовалась в экспериментах по мониторингу заживления огнестрельных ранений, а также в экспериментах по моделированию длительного нахождения оператора в условиях невесомости для диагностики степени атрофии мышц, проводимых в ИМПБ РАН |